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Характеристики
Бренд:
Красногвардеец
Страна-производитель:
Россия
Полное описание
Предназначен для наложения двухрядного скобочного шва и двухэтажного скобочного шва металлическими скобками.
Применяется при резекции желудка, для ушивания двенадцатиперстной, тонкой и толстой кишок с перитонизацией их концов, а также для ушивания тканей легкого и других тканей.
При наложении двухрядного скобочного шва ткань или орган в зоне предполагаемого наложения шва сдавливается плоскостями матрицы и магазина до зазора прошивания и прокалывается скобками, ножки которых, попадая в лунки матрицы, загибаются в В-образную форму. При наложении двухэтажного скобочного шва, состоящего из двухрядного и однорядного, ткань или орган в зоне предполагаемого наложения скобок сдавливается плоскостями матрицы и магазина до зазора прошивания, фиксируется за поверхностные слои к ушивателю двумя иглами и прокалывается скобками, ножки которых, попадая в лунки, загибаются в В-образную форму. Затем отсекается удаляемая часть ткани, разводятся плоскости матрицы и магазина, погружается двухрядный шов, плоскости матриц и магазина сводятся до минимального зазора, накладывается второй однорядный шов.
Ушиватель УТО-70 имеет широкие функциональные возможности. Благодаря тому, что крюк ушивателя, подводимый под короткую часть ушиваемого органа в узкий тоннель, может уменьшаться по толщине (вследствие отделения съемной части клина), ушиватель УТО-70 может выполнять и функции ушивателей органов типа УО.
Технические характеристики:
Длина накладываемого шва, мм - 66+1 
Количество скобок в магазине, шт - 32 
Зазоры прошивания, мм - 1,0...3,5
Размер скобок, мм - 0,3х4х4,8 и 0,3х4х6,2
Тип шва - двухрядный и двухэтажный
Габаритные размеры, мм - 220х86х31
Масса, кг - 0,7
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