# Ушиватель тканей и органов УТО-70

##### Характеристики

Бренд:

Красногвардеец

Страна-производитель:

Россия

##### Полное описание

Предназначен для наложения двухрядного скобочного шва и двухэтажного скобочного шва металлическими скобками.

Применяется при резекции желудка, для ушивания двенадцатиперстной, тонкой и толстой кишок с перитонизацией их концов, а также для ушивания тканей легкого и других тканей.

При наложении двухрядного скобочного шва ткань или орган в зоне предполагаемого наложения шва сдавливается плоскостями матрицы и магазина до зазора прошивания и прокалывается скобками, ножки которых, попадая в лунки матрицы, загибаются в В-образную форму. При наложении двухэтажного скобочного шва, состоящего из двухрядного и однорядного, ткань или орган в зоне предполагаемого наложения скобок сдавливается плоскостями матрицы и магазина до зазора прошивания, фиксируется за поверхностные слои к ушивателю двумя иглами и прокалывается скобками, ножки которых, попадая в лунки, загибаются в В-образную форму. Затем отсекается удаляемая часть ткани, разводятся плоскости матрицы и магазина, погружается двухрядный шов, плоскости матриц и магазина сводятся до минимального зазора, накладывается второй однорядный шов.

Ушиватель УТО-70 имеет широкие функциональные возможности. Благодаря тому, что крюк ушивателя, подводимый под короткую часть ушиваемого органа в узкий тоннель, может уменьшаться по толщине (вследствие отделения съемной части клина), ушиватель УТО-70 может выполнять и функции ушивателей органов типа УО.

Технические характеристики:

Длина накладываемого шва, мм - 66+1 
Количество скобок в магазине, шт - 32 
Зазоры прошивания, мм - 1,0...3,5
Размер скобок, мм - 0,3х4х4,8 и 0,3х4х6,2
Тип шва - двухрядный и двухэтажный
Габаритные размеры, мм - 220х86х31
Масса, кг - 0,7